东台市安丰污水处理厂总镍、总铬

在线监测仪询价采购项目

询 价 文 件

采   购   人：    东台市水韵环境科技有限公司  (盖章)

法定代表人或

其委托代理人：                          (签字或盖章)

招标代理机构：   东台市兴华招标代理有限公司   (盖章)

法定代表人或

其委托代理人：                          (签字或盖章)

二〇二四年八月十五日

询价采购报价单

项目名称：东台市安丰污水处理厂总镍、总铬在线监测仪询价采购项目

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镍在线监测仪 | - 1.测量方法： 丁二酮肟分光光度法 - 2.测量量程： 0-10 mg/L - 3.示值误差： ≤±10% - 4.零点漂移： ±5% - 5.量程漂移： ±5% - 6.重 复 性： ≤5% - 7.实际水样比对： ≤±10% - 8.采样周期:1-24h - 9.信号输出：RS232、RS485、4～20mA输入/输出 - 10.额定电压：AC220±10%V；50±10%HZ - 11.MTBF:≧720小时 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 总铬在线监测仪 | - 1.测量方法：二苯碳酰二肼分光光度比色法 - 2.测量量程： 0-5mg/L - 3.示值误差： ≤±10% - 4.零点漂移： ±5% - 5.量程漂移： ±5% - 6.重 复 性： ≤ 5% - 7.实际水样比对： ≤±10% - 8.采样周期:1-24h - 9.信号输出：RS232、RS485、4～20mA输入/输出 - 10.额定电压：AC220±10%V；50±10%HZ - 11.MTBF:≧720小时 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 环保验收备案 | 最终通过环保部门验收备案通过 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | 人民币大写： 元，小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价中包含（但不限于）环保验收备案、人工、材料、设备、运输、安装、辅材、配套设施、联网费、售后服务、质保（1年，如投标单位质保大于1年按厂家质保）、风险和税费等全部费用。报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

2024年   月   日

询价要求：

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，投标时提供营业执照副本复印件及相关资料。

2、本询价文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，报价单位如有疑问请于2024年8月19日11时前以书面形式将疑问送至采购人，采购人于2024年8月19日18时后在东台市兴华招标代理有限公司网站（http://www.dtxhzb.com）予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

4、询价保证金：免交。

5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同，否则询价保证金不予退还并按有关规定处理。

6、询价报价文件的组成及份数：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。上述资料按顺序装订成册，单独密封在一个封袋中。

7、询价报价文件的封装、标识及份数要求：（1）封袋大小根据需要自行制作；（2）在密封袋上注明报价单位、所报项目名称及联系人姓名和联系号码；（3）询价报价文件装入封袋后必须在封口处密封并盖报价单位公章；（4）询价报价文件需提供分别装订的正本一份，副本三份。

8、询价报价文件的递交：询价报价文件应密封，并于2024年8月20日15时00分前送达并投送至东台市兴华招标代理有限公司二楼开标室(东达翰林缘小区商铺12-104号）送交采购人（招标代理单位）。询价结束之前投标人不得离开投标现场。

9、由采购单位依法组建的询价小组于2024年8月20日15时00分后开拆询价报价文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如出现最低报价多家相同，由采购人现场召集最低相同报价单位随机抽取确定成交供应商。对报价计算错误的按财政部第87号令的原则进行修正，并将询价结果进行公告。本项目评审费900元，投标供应商报价时综合考虑到报价内，由中标供应商支付。

10、成交结果公示在（http://www.dongtai.gov.cn/col/col7629/index.html）网站“中标公示”栏目公示，成交供应商须在公示结束后3个工作日内与采购单位签定合同，并在签订合同后5日内全部供货并安装完毕，逾期按500元/天计扣违约金，逾期超过3天的，采购人有权终止合同，同时没收履约保证金。签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金 中标价的10% 元，全部供货并安装完毕经验收合格后退还履约保证金。

11、付款方式：全部供货并安装完毕经验收合格后支付合同价款的90%，设备运行12个月无质量问题后支付合同价款的10%。履约保证金在验收合格后无息返还。

12、成交供应商将货物交付采购单位时，采购单位对货物质量、数量等进行验收，相关验收记录作为付款凭证。

13、本项目在线监测仪推荐品牌为：安徽皖仪、江苏汇环、杭州陆恒、青岛精诚、深圳朗石，南京新锐鹏。投标时投标人可以选择推荐品牌中的产品或是选择产品质量相当于或优于推荐品牌的产品。如不是招标人推荐的品牌产品，其产品质量、性能和主要技术指标应相当于或优于招标人推荐品牌的产品，并必须提供检测报告等相关证明材料，装订在商务标书内（若未提供相关证明材料则其投标无效），供评标委员会评审。

14、若采购单位发现货物有质量问题，可要求成交供应商采取退换货等措施，相关费用、损失由成交供应商承担。

15、无效标条款：（1）询价报价超出采购人预算的（预算为16万元）；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）询价报价文件内容不全的，未明确具体型号；（5）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

采购人联系人：马女士；        联系电话：0515-85228001

采购单位：（盖章）

2024年8月15日